# 用户需求书

（注：用户需求任何偏离视为无效投标）

一、商务要求

1、交付时间与地点要求：合同签订之日起30日内。地点：用户指定地点。

2、付款条件：（以签订合同为准）

3、供应商资格要求：见采购公告

4、验收要求：按谈判文件技术参数和国家行业标准进行验收。

5、售后服务要求：产品按原厂商标准提供维护。

6、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：制造业。

7、付款方式：按照双方合同约定具体方式付款。

二、采购货物清单、参数及规格型号

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 单价 （万元） | 数量 | 预算金额 （万元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 短波治疗仪 | 台 | 15.6 | 1 | 15.6 | 允许进口 |  |
| 2 | 脉动治疗仪 | 台 | 9.9 | 1 | 9.9 | 允许进口 |  |
| 3 | 干扰电治疗仪 | 台 | 14.98 | 1 | 14.98 | 国产 | 核心产品 |
| 4 | 磁振热治疗仪 | 台 | 5.4 | 1 | 5.4 | 国产 |  |
| 5 | 深层肌肉刺激仪 | 台 | 4.9 | 1 | 4.9 | 国产 |  |
| 6 | 气压治疗仪 | 台 | 2.88 | 1 | 2.88 | 国产 |  |
| 7 | PT床 | 张 | 2.98 | 1 | 2.98 | 国产 |  |
| 8 | 跑台 | 台 | 1.2 | 1 | 1.2 | 国产 |  |
| 9 | 场效应治疗仪 | 台 | 0.19 | 2 | 0.38 | 国产 |  |
| 合计：58.22万元 |  |  |  |  |  |  |  |

（注：超出预算金额（最高限价）及单价限价的报价，按无效报价处理）

# 序号1：短波治疗仪

| 序号 | 设备名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 短波治疗仪 | - 整机要求： |
|  |  | 功能：利用频率为27.12MHz的电磁波治疗深部组织的急性化脓性炎症、亚急性炎症，也可增强血液循环，刺激组织代谢，提高免疫功能等。 |
|  |  | - 主机功能 |
|  |  | 1. 频率：大于或等于27.12MHz。 |
|  |  | 2. 脉冲时间：不小于400us。 |
|  |  | 3. 具有连续输出和脉冲输出模式。 |
|  |  | 4. ★脉冲频率：100Hz-300Hz，分5档可调，每档50Hz。 |
|  |  | 5. ★峰值输出功率：连续模式400W，脉冲模式1000W。 |
|  |  | - 6. 输出强度6档可调。 |
|  |  | - 7. ★平均输出功率：8W-160W |
|  |  | 8. 输出功率可调节为无热量、微热量、温热量、热量4种剂量进行治疗。 |
|  |  | 9. 可自动调节谐振状态，并禁止在非谐振状态下工作。 |
|  |  | 10. 具有功率计量表显示功能：可显示在病人回路中的高频电流循环，并给予治疗量的描述值， 该值用百分功率刻度表显示。 |
|  |  | 11. 抽动式电容电极，可针对不同治疗部位调节电极板与皮肤之间的距离。 |
|  |  | 12. ★可提供53个短波临床治疗处方（提供处方列表） |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 配置货物名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 玻璃电极; 2; 个. 3; 橡胶电极; 2; 个. 4; 橡胶电极绑带; 1; 根. 5; 电极衬垫; 2; 个. |

# 序号2：脉动治疗仪

| 序号 | 设备名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 脉动治疗仪 | - 整机要求： |
|  |  | - 调整脊椎、骨关节排列，关节松动；改善生理结构及生物力学；调节神经肌肉兴奋性；增强本体感觉；改善关节活动度；提高整脊效率，改善症状，改善体态；调节肌肉紧张度等 |
|  |  | - 主机功能 |
|  |  | - 3挡推力可调：1挡100 N，2挡 200N，3挡400 N |
|  |  | ≥2种触头，单、双触头可互换使用。 |
|  |  | 频率范围≥3种，用不同颜色表示 |
|  |  | 频率一范围为（8-12 ）Hz；表示调整效果最佳 |
|  |  | 频率二范围为（6-7） Hz；频率三频率范围为（4-5 ）Hz |
|  |  | - 具备以加速度响应识别的近似自然频率，（4 - 12 ）Hz的变化率进行推动，直到加速度响应达到最大值 |
|  |  | - ≥2种指示音反馈；单鸣声为加速反应已达最大，双鸣声加速反应未达最大，静音加速无反应 |
|  |  | 具备同时测量加速度变化，以此给出推力位移和调整频率 |
|  |  | 可智能获取初始推力的加速反应并给出后续推力的速率，智能调整加速或减速 |
|  |  | 电子扳机设置，单次按压可进行单次推力 |
|  |  | - 持续按压可进行连续推力，推力频率4-10 Hz |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 配置货物名称; 数量; 单位. 1; 枪身; 1; 台. 2; 治疗触头; 3; 个. 3; 电源线; 1; 根. 4; 使用说明书; 1; 份. |

## 序号3：干扰电治疗仪

| 序号 | 设备名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 干扰电治疗仪 | - 整机要求： |
|  |  | 1.双路三维干涉波（共12个电极）输出； |
|  |  | 2.吸附式电极，负压吸引压80~300mmHg连续可调； |
|  |  | 3.吸引模式：连续模式、脉冲模式（15回/分、30回/分、60回/分）和自动模式，可模拟拔罐、按摩等。 |
|  |  | 4.顶板自动加热功能； |
|  |  | 5.输出频率（基频）为2kHz、3kHz、4kHz、5kHz可调节； |
|  |  | 6.干涉波差频频率1~120Hz； |
|  |  | 7.在500Ω额定负载下输出的电流有效值不大于50mA； |
|  |  | 8.五种干涉模式可调节：IFC、IFCW、PMC、PMC2、程序； |
|  |  | 9.六种向量可调节： OFF、1、2、3、4、5； |
|  |  | - 10.四种扫引时间可调节：1/f、15秒、30秒、60秒； |
|  |  | 11.调制模式共6种：0、25％、50％、75％、100％，巴斯特； |
|  |  | 12.五种治疗模式可调节：低、中、高、广域、低高； |
|  |  | 13.多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护、顶板加热双重温度保护。 |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 配置货物名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 不锈钢篮子; 1; 个. 3; 两极输出线; 2; 条. 4; 四极输出线; 2; 条. 5; 大吸附碗（蓝色）; 4; 个. 6; 大吸附碗（黄色）; 4; 个. 7; 大吸附碗（绿色）; 4; 个. 8; 大木桨棉（干扰电用）; 18; 块. 9; 电源线; 1; 条. |

## 序号4：磁振热治疗仪

| 序号 | 设备名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 磁振热治疗仪 | - 整机要求： |
|  |  | - 具有国家规定的医疗器械产品注册证。 |
|  |  | - 采用磁场、振动、温热三种物理因子相结合进行同步治疗； |
|  |  | - 两种治疗模式，可根据病情自行选择； |
|  |  | - 可连接2个温热导子,同时治疗2个部位。 |
|  |  | - 具有两种不同的温热导子（标准、颈肩） |
|  |  | - 温度控制精确，四级可调：40℃、46℃、52℃、58℃ |
|  |  | - 最大输出电压有效值低于36V的安全电压； |
|  |  | - 时间00～99分钟连续可调（以1分钟为单位的设定）； |
|  |  | - 具有多种安全保护装置 - 输入过流保存护装置； - 输出过流保护装置； - 双重过温度保护装置 |
|  |  | 10、台车式设计，结构牢固。 |
|  |  | - 11、输入功率：200VA+20VA； |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 配置货物名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 标准治疗垫; 2; 个. 3; 捡磁器; 1; 个. 4; 电源线; 1; 条. |

## 序号5：深层肌肉刺激仪

| 序号 | 设备名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 深层肌肉刺激仪 | - 整机要求： |
|  |  | - 设备电机为优质电机，保证输出的稳定性 |
|  |  | - 采用低压供电方式，保证使用过程中的安全性 |
|  |  | - 为机械性冲击治疗设备，频率15-60Hz四档可调 |
|  |  | - 输出频率改变时，设备的冲击力恒定不变，保证治疗的深度和疗效 |
|  |  | - 多种治疗头可供选择，依据临床需求结合治疗部位和强度进行选择 |
|  |  | - 治疗深度可达20-60mm，表层和深层组织均可治疗 |
|  |  | - 整体重心于机头部位，便于操作 |
|  |  | - 25℃室温下，设备连续工作温度不操过41℃ |
|  |  | - 治疗手柄配备橡胶皮套，便于抓握； |
|  |  | - 电源输出线与主机连接牢固可靠，最大承受拉力不小于5kg |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 配置货物名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2. 3. .... |

## 序号6：气压治疗仪

| 序号 | 设备名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 空气波压力循环治疗仪 | 整机要求： |
|  |  | 手提式外观设计，结构牢固耐用，方便转移治疗，便捷省力； |
|  |  | 5.7英寸LCD液晶触摸显示屏，参数显示直观，操作简单快捷 |
|  |  | 配备一分一和一分二的充气导管，连接一分二导管时可以同时连接2个4腔气囊，同时治疗两个部位，可以达到两个通道一样的治疗效果； |
|  |  | 配备6种专业的气压治疗模式，多方向性多维度性的充气方式。 |
|  |  | 设备压强可在5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换 |
|  |  | 治疗时间1min-99min连续可调，满足临床上的治疗需求 |
|  |  | 特制的充气气泵，有效地降低噪声，使用时产生的噪声≤65dB，振动幅度小，充气速度快，充气所用时间短； |
|  |  | 配备4腔上肢气囊、下肢气囊等多种不同形式气囊选配 |
|  |  | 特制叠加式双层结构气囊，有效地规避了出现压力死角，使挤压更有效； |
|  |  | 环形封闭式气囊设计，充气加压时形成圆形正向加压，不增加出血可能； |
|  |  | 设备内置压力传感器：不同肢体维度的患者，可以达到同等的治疗压力，保证了不同患者治疗效果相同； |
|  |  | 实时压力监测系统：可实现仪器设备充气时，每腔压力实时监，实时显示当前腔道压力，避免加压过大，造成静脉瓣膜受损； |
|  |  | 过压保护系统：充气过程中，如若外界压力过大则自动泄压保护，避免压力过大导致患者损伤； |
|  |  | 断电保护功能：若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护，避免对患者造成损伤； |
|  |  | 主机外壳采用ABS作为主要材质，坚固耐磨；气套采用TPU+尼龙布的材质，坚韧不易损坏，同时质地柔软，保证患者治疗时的舒适感； |
|  |  | 气囊已经通过中国药监局（NMPA）认证，可独立采购。 |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 配置货物名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 四腔上肢气套; 2; 只. 3; 四腔下肢气套; 2; 只. 4; 1分1充气导管; 1; 条. 5; 1分2充气导管; 1; 条. 6; 电源线; 1; 条. |

## 序号7 ： PT床

| 序号 | 设备名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 医用诊疗床 | - 整机要求： |
|  |  | - 产品为一折两段床，段位分为头段及腰腿段两部分。 |
|  |  | - 床面总规格（长×宽）： - 床面2040mm×1120mm； - 头段：720mm×1120mm； - （3）腰腿段：1300mm×1120m |
|  |  | - 床体头段的角度可调范围为：0～80°，误差±5° |
|  |  | - 床体升降高度可调：450mm～920mm。 |
|  |  | - 床体动态升降最大承重205kg，最大静态承重410kg。 |
|  |  | - 床体具有由患者停止床功能控制的装置。 |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 配置货物名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 电源线; 1; 条. |

## 序号8 ： 跑台

| 序号 | 设备名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 康复训练跑台 | 规格：165-175×70-80×130-140cm 材质：普通型钢。钢件表面喷塑。 无电磁噪音PWM调速电源 •手握检测心率 •五窗口LED显示速度、时间、距离、卡路里、心率 •6种变速跑步程序和3种手动模式 •配备多功能多部位锻炼模式 •助力折叠、宜存放、占空少 •安全拉销急停开关•速度软停止保护 •输入电压：220V 50/60HZ •调速范围：0.8-12.0km/ •输入功率：2.0 •有效使用面积：1000-1300×400-500 借助下肢力量带动平板进行步态训练，适合于各类患者的耐力训练，步态训练、下肢关节活动范围练习。也用于正常人室内健身运动。 |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 配置货物名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 电源线; 1; 条. |

## 序号9 ： 场效应治疗仪

| 序号 | 设备名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 场效应治疗仪 | - 整机要求： |
|  |  | - 1、场效应治疗强度分电子五档智能调节； |
|  |  | 2、治疗强度输出智能控制程序； |
|  |  | 3、操作声音提示功能； |
|  |  | - 4、操作视窗采用彩灯配合数码管显示；内置 4 个处方，头肩颈、腰腹臀、手部、腿脚部质量处方。 |
|  |  | 5、电源电压： 220V，5 档位电子定时； |
|  |  | 6、场效应带磁场强度：4mT-15mT； |
|  |  | 7、功率： ≤80w。 |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 配置货物名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. |